SISTEM PERINGATAN DINI RISIKO STROKE ISKEMIK PRARUMAH SAKIT BERBASIS PPG MULTI-WAVELENGTH DAN ALGORITMA XGBOOST

Adam Kandias1, Kadek Savita Dyutianaya2, Kalyana Daeva Ali3, Ni Komang Diah Pratiwi4, Jonzeven La Royba5, Agrippina Waya Rahmaning Gusti6*

1Program Studi Teknik Komputer, 2Program Studi Sains Data Terapan, 3Program Studi Teknik Elektronika, 4Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, 5Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia Kreatif, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author: agrippina@pens.ac.id

ABSTRAK

Keluaran klinis stroke iskemik sangat bergantung pada kecepatan keluarga mengenali tanda bahaya, namun perangkat stratifikasi risiko yang ada umumnya baru diterapkan setelah pasien tiba di fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan merancang bangun dan mengevaluasi ANTARAGA, sistem peringatan dini prarumah sakit untuk deteksi dini risiko stroke iskemik yang dibantu keluarga. Sistem memadukan smartband Photoplethysmography (PPG) multi-wavelength (hijau 525 nm, merah 660 nm, inframerah 880 nm) dengan pemrosesan sinyal di server cloud, lima model estimasi parameter fisiologis berbasis Support Vector Regression (SVR) dan XGBoost, serta model klasifikasi risiko stroke XGBoost class-weighted. Evaluasi dilakukan terhadap 11 relawan dengan pembanding alat ukur terstandar melalui validasi silang leave-one-subject-out (LOSO) bersarang, serta terhadap dataset publik berisi 5.110 data (kelas stroke 4,87%) yang dibagi berstrata 70/30, dengan analisis mean absolute error (MAE), Bland-Altman, area under the curve (AUC), dan Average Precision (AP) beserta confidence interval bootstrap 95%. Estimasi BPM sesuai dengan oksimeter jari pada MAE 1,2 BPM, sedangkan akurasi kelima model estimasi berkisar 76,2%–91,4%. Model klasifikasi mencapai AUC 0,823 dengan recall 0,973 pada threshold deteksi 0,042, dan propagasi error estimasi hanya mengubah paling banyak 3,8% tingkat risiko. Sistem yang diusulkan layak digunakan sebagai alat bantu deteksi dini prarumah sakit bagi keluarga dan bukan sebagai alat diagnosis.

Kata-kata kunci: class imbalance, stroke iskemik, PPG multi-wavelength, pemantauan prarumah sakit, XGBoost

ABSTRACT

Ischemic stroke outcomes depend on how quickly families recognize warning signs, yet risk-stratification tools are applied only after hospital arrival. This study aims to develop and evaluate ANTARAGA, a pre-hospital early-warning system for family-assisted ischemic stroke risk screening. The system integrates a multi-wavelength photoplethysmography (PPG) smartband (green 525 nm, red 660 nm, infrared 880 nm) with cloud-side signal processing, five physiological estimators based on support vector regression (SVR) and XGBoost, and a class-weighted XGBoost stroke-risk classifier. It was evaluated on 11 volunteers against reference devices using nested leave-one-subject-out (LOSO) cross-validation, and on a public dataset of 5,110 records (4.87% stroke) under a stratified 70/30 split. Streamed heart rate agreed with a finger oximeter with a mean absolute error of 1.2 bpm, and the accuracy of the five estimators ranged from 76.2% to 91.4%. The classifier reached an area under the curve of 0.823 and a recall of 0.973 at a detection threshold of 0.042, and propagating the estimation errors changed at most 3.8% of the risk tiers. These findings support the proposed system as a family-facing pre-hospital screening aid rather than a diagnostic tool.

Keywords: class imbalance, ischemic stroke, multi-wavelength photoplethysmography, pre-hospital monitoring, XGBoost

1. Pendahuluan

Stroke iskemik merupakan penyebab utama kecacatan neurologis jangka panjang dan kematian di seluruh dunia, dengan sekitar 7,25 juta kematian akibat stroke setiap tahun (Feigin dkk., 2025). Stroke iskemik menyumbang sekitar 65% kasus secara global dan mencapai 87% pada populasi tertentu seperti di Amerika Serikat (Feigin dkk., 2025; Capirossi dkk., 2023). Kondisi ini sangat sensitif terhadap waktu sesuai prinsip time is brain, sehingga hambatan terbesar bagi penanganan yang efektif justru terjadi pada fase prarumah sakit, umumnya karena keluarga terlambat mengenali urgensi gejala yang hilang timbul seperti Transient Ischemic Attack (TIA) (Potisopha dkk., 2023; Khan dkk., 2025).

Skor Age, Blood Pressure, Clinical Features, Duration, dan Diabetes (ABCD2) terbukti valid untuk mengevaluasi tingkat urgensi setelah TIA (Spampinato dkk., 2022), namun umumnya baru diterapkan setelah pasien tiba di fasilitas kesehatan. Pemantauan prarumah sakit saat ini umumnya masih bergantung pada smartband dan fitness tracker komersial yang efektif melacak metrik kardiovaskular dasar, tetapi didesain untuk pemantauan kebugaran secara umum. Perangkat tersebut belum mampu mengestimasi faktor risiko metabolik dan hemodinamik pendukung, seperti tekanan darah, glukosa, dan kolesterol, dalam satu ekosistem yang berkelanjutan, dan hasil pengukurannya belum dipadukan ke dalam model klasifikasi yang dirancang khusus untuk deteksi dini risiko stroke. Di sisi lain, perangkat wearable berbasis Photoplethysmography (PPG) membuka peluang pemantauan non-invasif (Kim dan Baek, 2023), dan akuisisi PPG multi-wavelength memanfaatkan perbedaan kedalaman penetrasi cahaya pada jaringan kulit sehingga pemantauan hemodinamik lebih menyeluruh dan stabil (Karolcik dkk., 2023). Model machine learning untuk prediksi risiko stroke sendiri menghadapi class imbalance yang ekstrem pada data medis (Sutcu dkk., 2025; Melnykova dkk., 2025), dan class-weighted loss function serta teknik penyeimbangan data pada algoritma eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) dilaporkan meningkatkan deteksi kelas minoritas secara signifikan (Luo dkk., 2025; Rahim dkk., 2026; Araf dkk., 2024; Hassan dkk., 2025; Almuzadid dan Subhiyakto, 2025).

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan merancang arsitektur sistem peringatan dini terdistribusi, ANTARAGA, yang memadukan akuisisi sinyal PPG multi-wavelength dengan algoritma XGBoost class-weighted, sehingga keluarga memperoleh peringatan sebelum pasien mencapai fasilitas kesehatan. Lingkup kajian mencakup tiga kontribusi, yaitu (i) arsitektur terdistribusi yang menghubungkan akuisisi PPG multi-wavelength, pemrosesan sinyal di server cloud, dan klasifikasi risiko stroke; (ii) evaluasi berbasis subjek melalui validasi silang leave-one-subject-out (LOSO) bersarang terhadap estimasi lima parameter fisiologis; serta (iii) model klasifikasi class-weighted dengan dua threshold beserta analisis sensitivitas propagasi error estimasi ke tingkat risiko akhir.

2. Metode

Pengembangan sistem dibagi menjadi tiga tahap, yaitu perancangan arsitektur hardware untuk akuisisi sinyal PPG multi-wavelength, pra-pemrosesan sinyal beserta estimasi parameter fisiologis, dan pemodelan klasifikasi tingkat risiko dengan algoritma XGBoost. Pengambilan data primer telah memperoleh persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga (No. 235/EA/KEPK/2026), seluruh relawan memberikan informed consent, dan parameter risiko klinis beserta asesmen ABCD2 telah ditelaah bersama dokter spesialis saraf.

2.1 Arsitektur Akuisisi Sinyal PPG Multi-Wavelength

Smartband ANTARAGA mengakuisisi data hemodinamik secara berkesinambungan dengan teknologi PPG. Untuk mengatasi keterbatasan sensor tunggal, sistem mengintegrasikan dua sensor optik dengan panjang gelombang berbeda: SON1303 pada kanal hijau (525 nm) untuk perubahan volume darah kapiler superfisial, serta MAX30102 pada kanal merah (660 nm) dan inframerah (880 nm) untuk penetrasi jaringan yang lebih dalam (Kim dan Baek, 2023; Karolcik dkk., 2023), sehingga sinyal lebih informatif dan tahan terhadap artefak gerak.

Akuisisi data, sampling PPG multi-wavelength, dan penyusunan batch data dikendalikan oleh mikrokontroler XIAO ESP32-S3 (dual-core Xtensa LX7 32-bit). Mikrokontroler ini menggantikan XIAO ESP32-C3 pada rancangan awal karena jumlah core dan kapasitas SRAM-nya mencukupi untuk membaca sensor, menghitung Signal Quality Index (SQI), dan mengirim data ke cloud secara bersamaan. Kanal merah dan inframerah MAX30102 dibaca melalui antarmuka I2C dengan sampling rate 400 Hz, sedangkan keluaran analog SON1303 dibaca oleh ADC mikrokontroler pada 200 Hz. Daya berasal dari baterai LiPo 1S 950 mAh dengan modul charger TP5000. Rail 3,3 V untuk sensor disuplai regulator LDO RT9013-33GB dan dilengkapi ferrite bead serta kapasitor decoupling 100 nF dan 1 µF pada tiap sensor untuk meredam noise frekuensi tinggi; catu SON1303 dapat diputus melalui sakelar P-MOSFET DMP2130L, dan tegangan baterai dipantau melalui pembagi tegangan 100 kΩ/100 kΩ. Seluruh komponen dirakit pada PCB yang difabrikasi mandiri dan dikemas dalam casing PETG hasil 3D printing. Uji discharge pada beban konstan 500 mA menunjukkan kapasitas efektif baterai 813 mAh (sekitar 97 menit).

Gambar 1. Arsitektur sistem ANTARAGA: (a) smartband PPG multi-wavelength, (b) server cloud untuk pemrosesan sinyal, estimasi parameter fisiologis, dan klasifikasi risiko stroke, serta (c) aplikasi mobile berisi kartu parameter fisiologis, peringatan risiko, dan asesmen ABCD2 bagi keluarga.

Gambar 1 merangkum alur data sistem. Smartband mengirimkan batch data mentah berdurasi satu detik beserta metadata SQI melalui Wi-Fi (HTTPS) ke backend FastAPI pada server cloud, lalu server mengembalikan estimasi parameter fisiologis dan tingkat risiko tiga level kepada aplikasi mobile melalui REST API dan notifikasi Firebase Cloud Messaging (FCM). Penempatan komputasi di sisi server menjaga beban mikrokontroler tetap ringan, menghemat daya, dan memungkinkan model dilatih ulang seiring bertambahnya data kalibrasi tanpa memperbarui firmware.

2.2 Pra-pemrosesan Sinyal dan Estimasi Parameter Fisiologis

Mikrokontroler menghitung SQI untuk setiap batch satu detik dan mengirimkannya sebagai metadata bersama data mentah (raw data), sedangkan keputusan menerima atau membuang batch dilakukan di server. Pada server, tiap kanal difilter dengan filter bandpass Butterworth orde empat (0,5–5 Hz) yang diterapkan maju dan mundur untuk memperoleh distorsi fase nol (Park dkk., 2022); batas bawah menghilangkan baseline DC dan modulasi pernapasan (sekitar 0,15–0,3 Hz), sedangkan batas atas mempertahankan empat harmonik pertama dari denyut 75 BPM. Komponen pulsatil tiap kanal dicirikan oleh nilai rerata DC (D) dan amplitudo puncak ke puncak AC (A) pada satu detik terakhir, sedangkan denyut jantung diperoleh dari autokorelasi sinyal inframerah terfilter y[n] melalui Fast Fourier Transform (FFT),

R[k]=F⁻¹(|F(y)|²)N	(1)

dengan ℱ menyatakan transformasi Fourier diskret dan N adalah jumlah sampel. Lag dominan kd merupakan maksimum lokal tertinggi dari R[k] dalam rentang fisiologis 40–180 BPM yang dihaluskan melalui interpolasi parabolik, sehingga

HR=60fskd	(2)

dengan HR adalah denyut jantung dalam BPM dan fs adalah sampling rate, yaitu 400 Hz untuk kanal MAX30102. Nilai confidence periodisitas c = R[kd]/R[0] berada pada rentang [0, 1], dan pembacaan dengan c < 0,30 ditolak. Karena jendela dengan amplitudo denyut berselang-seling dapat terkunci pada dua kali periode denyut (error oktaf), estimasi mentah dilewatkan melalui filter lonjakan BPM di backend: pembacaan yang menyimpang lebih dari 20% dari nilai terakhir dikoreksi dengan faktor dua bila sepadan dengan setengah atau dua kali nilai sebelumnya, dan bila tidak, nilai tersebut dipertahankan. Keluaran akhir adalah median lima nilai terakhir yang diterima,

HRt=HR't-4, …, HR't 	(3)

dengan HR′ menyatakan pembacaan yang telah diterima dan dikoreksi error oktafnya. Estimator dievaluasi pada jendela yang bertambah setiap detik hingga 10 detik dengan panjang minimum 4 detik sehingga mereproduksi perilaku streaming sistem di lapangan.

Sinyal optik yang telah dibersihkan digunakan untuk mengestimasi tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, glukosa, kolesterol, dan asam urat. Masukan tiap parameter berupa vektor tujuh fitur, yaitu nilai DC dan amplitudo AC kanal inframerah dan merah (ir_dc_mean, ir_ac_p2p, red_dc_mean, red_ac_p2p), BPM, usia, serta jenis kelamin, yang dinormalisasi dengan rerata dan simpangan baku data latih saja. Model regresi untuk tiap parameter dipilih otomatis dari 48 kandidat, yaitu 12 jenis model dikalikan 4 subset fitur (tujuh fitur; BPM dengan usia dan jenis kelamin; dua nilai DC dengan usia; serta usia saja). Jenis model tersebut adalah Multilayer Perceptron (MLP), Ridge, regresi linier, Bayesian Ridge, k-Nearest Neighbors (k = 3 dan 5), Support Vector Regression (SVR) berkernel linier dan radial basis function (RBF) (Smola dan Schölkopf, 2004), Random Forest, Extra Trees, Gradient Boosting, serta XGBoost (Chen dan Guestrin, 2016), dengan hyperparameter yang ditetapkan di awal. Kandidat terpilih m* memiliki koefisien determinasi leave-one-out tertinggi pada subjek latih,

m*=arg maxmSLOSOm	(4)

dengan SLOSO(m) adalah koefisien determinasi (R2) hasil validasi leave-one-out kandidat m pada subjek latih. Untuk mencegah kebocoran data antarpengguna, kinerja model dievaluasi dengan validasi silang LOSO (Mehta dkk., 2024). Karena kandidat pada Persamaan (4) dipilih berdasarkan skor leave-one-out, pelaporan skor yang sama akan bersifat optimistis, sehingga prosedur pemilihan diulang di dalam setiap fold LOSO (LOSO bersarang): untuk setiap subjek yang ditahan, model dipilih dan dilatih hanya dengan N − 1 subjek lainnya, lalu memprediksi subjek tersebut. Model akhir yang terpasang di server terdiri atas SVR untuk sistolik, diastolik, dan asam urat serta XGBoost untuk glukosa dan kolesterol, dan dapat dilatih ulang melalui dashboard seiring bertambahnya data kalibrasi. Hasil estimasi fisiologis diintegrasikan dengan profil pengguna menjadi sembilan faktor risiko yang menjadi masukan model klasifikasi risiko stroke.

2.3 Pemodelan Klasifikasi Tingkat Risiko dengan Algoritma XGBoost

Model klasifikasi menggunakan sembilan faktor risiko, yaitu usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh (IMT), hipertensi, penyakit jantung, kadar glukosa rata-rata, status merokok, tipe tempat tinggal, dan status pekerjaan. Pada penerapannya, kadar glukosa rata-rata berasal dari model estimasi glukosa, sedangkan penanda hipertensi (HTN) diturunkan dari tekanan darah hasil estimasi,

HTN=IPsis≥140 ∨ Pdia≥90	(5)

dengan Psis dan Pdia adalah tekanan darah sistolik dan diastolik hasil estimasi (mmHg), serta 𝕀(·) bernilai 1 bila kondisi terpenuhi dan 0 bila tidak. Model dilatih dengan dataset stroke publik (fedesoriano, 2021) berisi 5.110 data dengan 249 kasus stroke (4,87%); pembagian berstrata 70/30 menghasilkan 3.577 data latih dan 1.533 data uji dengan 75 kasus stroke. Nilai IMT kosong pada 201 data dan ditangani secara bawaan oleh XGBoost, sedangkan dataset tidak memuat tekanan darah sehingga hipertensi diperlakukan sebagai penanda diagnosis saat pelatihan.

Algoritma XGBoost membangun ensemble aditif pohon regresi dan meminimumkan logistic loss yang teregularisasi (Chen dan Guestrin, 2016). Untuk mengatasi class imbalance yang ekstrem, kelas stroke diberi bobot lebih besar pada loss function tersebut (class-weighted atau cost-sensitive learning),

lρy,p=-ρy loglog p -1-yloglog 1-p 	(6)

dengan y ∈ {0, 1} adalah label, p adalah probabilitas prediksi, dan ρ = N−/N+ adalah parameter scale_pos_weight, yaitu rasio data negatif terhadap positif pada data latih (3.403/174 ≈ 19,56; rasio pada seluruh dataset adalah 19,52). Hyperparameter dicari melalui RandomizedSearchCV dengan 40 kombinasi dan StratifiedKFold lima fold (200 proses pelatihan) menggunakan Average Precision (AP) sebagai skor; konfigurasi terpilih adalah 100 pohon, kedalaman maksimum 4, learning rate 0,03, min_child_weight 5, subsample 1,0, dan regularisasi L2 λ = 1,0. HistGradientBoosting dievaluasi sebagai pembanding dengan protokol yang sama, dan XGBoost dipilih karena AP validasi silangnya lebih tinggi (0,2313 berbanding 0,2281).

Karena ANTARAGA merupakan alat deteksi dini, kasus berisiko yang terlewat lebih merugikan daripada peringatan palsu. Dua threshold diturunkan dari prediksi out-of-fold (OOF) pada data latih saja, tidak pernah dari data uji (Zou dkk., 2016). Dengan precision P = TP/(TP + FP), recall R = TP/(TP + FN), dan F1 = 2PR/(P + R), threshold deteksi adalah threshold tertinggi yang masih mencapai recall sasaran,

τdet={τ : ROOFτ≥0,98} 	(7)

sedangkan threshold risiko tinggi adalah titik dengan F1 optimum,

τhigh=arg maxτF1,OOFτ	(8)

Tingkat risiko yang ditampilkan adalah rendah bila p < τdet, sedang bila τdet ≤ p < τhigh, dan tinggi bila p ≥ τhigh. Recall sasaran ditetapkan 0,98 dan bukan 1,0 karena recall sempurna hanya tercapai ketika hampir seluruh populasi ditandai berisiko, sedangkan kedua threshold dipisahkan agar tingkat risiko rendah tidak hilang saat τdet diturunkan. Karena AP lebih informatif daripada kurva receiver operating characteristic (ROC) pada data tidak seimbang (Saito dan Rehmsmeier, 2015), AP dipakai untuk pemilihan model, sedangkan area under the curve (AUC) ROC dilaporkan sebagai pendamping. Setelah peringatan muncul, aplikasi mobile menyediakan asesmen mandiri ABCD2 (Spampinato dkk., 2022) beserta estimasi risiko jangka pendek 2, 7, dan 90 hari sebagai alat bantu tindak lanjut, bukan diagnosis.

2.4 Relawan, Pengukuran Rujukan, dan Metrik Evaluasi

Sebelas relawan (S001–S011; 5 laki-laki, 6 perempuan; usia 20–80 tahun) diuji pada periode 3 Agustus hingga 7 September 2026, dan masing-masing direkam satu kali. Setelah istirahat duduk 5–10 menit, smartband dikenakan dengan lengan ditopang setinggi jantung, lalu server menyimpan 10 detik terakhir dari buffer sinyal PPG. Nilai rujukan diambil dalam sekitar dua menit dari perekaman menggunakan alat ukur terstandar, yaitu tekanan darah dengan tensimeter digital pada lengan kontralateral, glukosa, kolesterol, dan asam urat dengan Elvasense 3in1 EMS10, serta BPM dengan oksimeter jari; seluruh pengambilan dilakukan sewaktu (tidak berpuasa). Untuk relawan S010, darah vena dianalisis tambahan di Klinik Parahita, Surabaya, pada hari yang sama sebagai pembanding laboratorium independen.

Untuk setiap parameter dengan nilai rujukan yi dan estimasi ŷi pada N subjek, dilaporkan mean absolute error MAE = (1/N) Σ|yi − ŷi|, root mean square error (RMSE), dan mean absolute percentage error (MAPE),

MAPE=100Ni=1Nei	(9)

dengan ei = |yi − ŷi|/|yi| adalah error relatif relawan ke-i, sedangkan akurasi = 100 − MAPE. Kesesuaian BPM dirangkum melalui bias dan batas kesesuaian 95% (bias ± 1,96 SD) pada analisis Bland-Altman, sedangkan daya diskriminasi model klasifikasi dilaporkan sebagai AUC dan AP beserta confidence interval bootstrap 95% dari 1.000 resampling pada data uji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Akuisisi Sinyal dan Estimasi BPM

Gambar 2 memperlihatkan bahwa ketiga kanal membawa komponen pulsatil yang jelas. Sinyal mentah berada pada nilai DC yang sangat berbeda, yaitu sekitar 1,2×103 count ADC untuk kanal hijau, 9,8×104 untuk merah, dan 1,6×105 untuk inframerah, dengan pergeseran baseline yang lambat. Ayunan puncak ke puncak sepanjang perekaman 10 detik, yang juga memuat pergeseran baseline, mencapai 23% dari rerata untuk kanal hijau, tetapi hanya 0,17% untuk merah dan 0,26% untuk inframerah, sehingga amplitudo pulsatil relatif kanal hijau jauh lebih besar. Pada seluruh relawan, indeks perfusi kanal inframerah berada pada 0,74–1,77‰, masih dalam rentang normal 0,02–2,00‰. Filter bandpass menghilangkan pergeseran baseline dan noise berfrekuensi tinggi. Temuan ini sejalan dengan laporan bahwa cahaya hijau memberikan rasio AC terhadap DC yang lebih tinggi serta ketahanan gerak yang lebih baik (Lee dkk., 2020). Sesuai pembagian peran sensor, kanal hijau SON1303 dipakai untuk merekam dinamika denyut nadi, sedangkan kanal merah dan inframerah MAX30102 menjadi sumber utama analisis morfologi denyut dan ekstraksi fitur parameter fisiologis. Estimator pada Persamaan (2) memakai kanal inframerah karena di-sampling pada 400 Hz, sedangkan kanal hijau pada 200 Hz.

Gambar 2. Sinyal PPG tiga kanal (relawan S011, jendela 6 detik): (a) sinyal mentah dan (b) sinyal setelah filter bandpass Butterworth fase nol 0,5–5 Hz. Kanal merah dan inframerah dibalik untuk tampilan karena sistol tampak sebagai lembah pada mode reflektansi; segitiga menandai puncak denyut.

Estimator BPM pada Persamaan (2) dan (3) dievaluasi dengan jendela yang bertambah, sebagaimana pada sistem di lapangan (Gambar 3). Autokorelasi mentah 10 detik sesekali terkunci pada dua kali periode denyut: tiga dari delapan perekaman dengan confidence valid (S003, S006, S010) menghasilkan nilai hampir tepat setengah pembacaan oksimeter (42,9 berbanding 84; 41,3 berbanding 82; 42,7 berbanding 83 BPM). Dengan filter lonjakan BPM pada Persamaan (3), estimasi sesuai dengan oksimeter pada bias +0,7 BPM, batas kesesuaian −1,95 hingga +3,40 BPM, MAE 1,2 BPM atau 1,5%, serta korelasi 0,996. Filter tersebut efektif karena error oktaf hanya muncul pada sebagian jendela sehingga riwayat nilai yang diterima dapat mengarahkan koreksi. Delapan dari sebelas perekaman menghasilkan keluaran, sedangkan tiga lainnya tidak memenuhi kriteria penerimaan (S007 berdurasi 7 detik dengan confidence 0,18; S008 berdurasi 2 detik, di bawah minimum 4 detik; S009 dengan confidence sedikit di bawah batas 0,30), sehingga perekaman sebaiknya berlangsung sekitar 10 detik. Pada sisi sistem, latensi pengiriman hasil dari server cloud ke aplikasi mobile tercatat di bawah 2 detik.

Gambar 3. Kesesuaian BPM dengan oksimeter jari (n = 8 perekaman yang menghasilkan keluaran). (a) Diagram pencar: lingkaran penuh = keluaran sistem, kotak terbuka = autokorelasi mentah 10 detik yang mengalami error oktaf. (b) Diagram Bland-Altman.

3.2 Karakteristik Relawan dan Estimasi Parameter Fisiologis

Tabel 1. Karakteristik relawan penelitian (N = 11)

| Karakteristik | Nilai, rerata ± SD (rentang) |
| --- | --- |
| Usia (tahun) | 65,0 ± 16,7 (20,0–80,0) |
| Jenis kelamin, laki-laki / perempuan | 5 / 6 |
| Kondisi pengambilan | Sewaktu (tidak berpuasa) |
| BPM, oksimeter jari | 80,3 ± 13,0 (54,0–102,0) |
| Sistolik, tensimeter digital (mmHg) | 147 ± 16 (121–173) |
| Diastolik, tensimeter digital (mmHg) | 83 ± 12 (56–102) |
| Glukosa, Elvasense 3in1 EMS10 (mg/dL) | 141 ± 35 (94–183) |
| Kolesterol, Elvasense 3in1 EMS10 (mg/dL) | 232 ± 37 (151–269) |
| Asam urat, Elvasense 3in1 EMS10 (mg/dL) | 5,3 ± 1,0 (3,7–7,2) |

Relawan terdiri atas 11 orang yang sebagian besar berusia lanjut (rerata 65 tahun, rentang 20–80 tahun) sehingga sesuai dengan kelompok pengguna yang disasar, dan dua di antaranya beriwayat stroke. Setiap nilai rujukan mencakup rentang yang relevan secara klinis (Tabel 1), dan sembilan dari sebelas relawan memenuhi kriteria hipertensi pada Persamaan (5) sehingga profil hipertensi maupun nonhipertensi terwakili.

Tabel 2. Kinerja estimasi LOSO bersarang lima model estimasi parameter fisiologis (N = 11)

| Parameter | Model terpilih pada 11 subjek | MAE | RMSE | Akurasi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistolik (mmHg) | SVR (linier) | 13,18 | 16,06 | 91,0 |
| Diastolik (mmHg) | SVR (linier) | 6,09 | 9,61 | 91,4 |
| Glukosa (mg/dL) | XGBoost | 29,36 | 35,57 | 76,2 |
| Kolesterol (mg/dL) | XGBoost | 30,44 | 37,39 | 85,1 |
| Asam urat (mg/dL) | SVR (RBF) | 0,75 | 0,96 | 86,2 |

Keterangan: MAE = mean absolute error; RMSE = root mean square error; SVR = Support Vector Regression; RBF = radial basis function.

Gambar 4. Estimasi LOSO terhadap alat ukur terstandar untuk (a) sistolik, (b) diastolik, (c) glukosa, (d) kolesterol, dan (e) asam urat; garis putus-putus = garis identitas, label = kode relawan. (f) Akurasi LOSO tiap parameter.

Tabel 2 dan Gambar 4 merangkum hasil estimasi. Dengan hanya sepuluh relawan latih pada tiap fold, akurasi mencapai 91,0% untuk sistolik dan 91,4% untuk diastolik, di atas 85% untuk kolesterol (85,1%) dan asam urat (86,2%), serta 76,2% untuk glukosa yang memiliki sebaran relatif terlebar (koefisien variasi 25%). Median absolute percentage error adalah 3,0% (diastolik), 9,4–10,6% (sistolik, asam urat, kolesterol), dan 14,6% (glukosa), sedangkan dalam satuan fisik MAE adalah 13,2 mmHg (sistolik), 6,1 mmHg (diastolik), 29,4 mg/dL (glukosa), 30,4 mg/dL (kolesterol), dan 0,75 mg/dL (asam urat). Seluruh estimasi sistolik berada dalam rentang 20% dari nilai rujukan, estimasi diastolik mengikuti garis identitas secara rapat pada 56–102 mmHg (Gambar 4b), dan sembilan dari sebelas relawan terestimasi dalam rentang 15% untuk sistolik dan, secara terpisah, untuk diastolik. Alur kerja dari sinyal smartband hingga kartu parameter fisiologis pada aplikasi karenanya mampu mengestimasi kelima parameter bagi relawan yang tidak dipakai melatih model. Pemilihan otomatis menetapkan jenis model dan subset fitur yang berbeda tiap parameter, yang wajar ketika hubungan sinyal optik dengan masing-masing analit memang berbeda, dan hasilnya konsisten dengan model yang terpasang di server. Karena seluruh kandidat dibandingkan pada 11 relawan yang sama dengan rentang rujukan yang masih sempit, akurasi pada Tabel 2 bersifat pendahuluan; perluasan menjadi sekurang-kurangnya 30 relawan dengan data uji terpisah akan memberikan bukti independen.

3.3 Perbandingan dengan Hasil Laboratorium Klinik

Tabel 3. Kasus S010: estimasi smartband ANTARAGA terhadap hasil laboratorium klinik (pengambilan 7 September 2026, tidak berpuasa)

| Parameter | Laboratorium | ANTARAGA | Akurasi terhadap laboratorium (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistolik (mmHg) | 150 | 142,9 | 95,3 |
| Diastolik (mmHg) | 80 | 86,4 | 92,0 |
| Glukosa (mg/dL) | 178 | 158,7 | 89,2 |
| Kolesterol (mg/dL) | 154 | 177,4 | 84,8 |
| Asam urat (mg/dL) | 4,6 | 5,7 | 76,1 |

Keterangan: S010 dikeluarkan dari pelatihan untuk estimasi dirinya sendiri sesuai prosedur LOSO. Tekanan darah diukur di klinik sehingga dilaporkan sebagai pengukuran klinis dan bukan uji laboratorium.

Pada kasus S010 (Tabel 3), sistolik memiliki kesesuaian terdekat (95,3%), diikuti diastolik (92,0%) dan glukosa (89,2%), sedangkan kolesterol (84,8%) dan asam urat (76,1%) menunjukkan simpangan relatif terbesar. Kadar kolesterol S010 (154 mg/dL di laboratorium; 151 mg/dL pada Elvasense) lebih rendah daripada sepuluh relawan lainnya (200–269 mg/dL), sehingga nilai kolesterol rendah kurang terwakili pada data latih. Perbandingan satu relawan ini tidak dapat menentukan akurasi keseluruhan perangkat, tetapi memberi pembanding langsung terhadap pengukuran laboratorium dan menandai cakupan kolesterol rendah sebagai area yang perlu diperkuat.

3.4 Klasifikasi Risiko Stroke

Tabel 4. Daya diskriminasi dan kinerja pada threshold bawaan 0,5 (data uji, n = 1.533; 75 kasus stroke)

| Model | AUC | AP | Recall pada 0,5 | Precision pada 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XGBoost tanpa pembobotan | 0,838 | 0,271 | 0,013 | 1,000 |
| XGBoost class-weighted (diusulkan) | 0,823 | 0,250 | 0,760 | 0,123 |
| Regresi logistik class-weighted | 0,838 | 0,218 | 0,773 | 0,128 |

Keterangan: AUC = area under the ROC curve; AP = Average Precision. Confidence interval bootstrap 95% model yang diusulkan: AUC 0,823 (0,780–0,865) dan AP 0,250 (0,177–0,349). Prevalensi data uji 0,049.

Tabel 5. Kinerja pada threshold yang menyasar recall (τ dari recall OOF ≥ 0,98)

| Model | Threshold | Recall | Precision | FN | Laju peringatan (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XGBoost tanpa pembobotan | 0,010 | 0,933 | 0,082 | 5 | 55,8 |
| XGBoost class-weighted (diusulkan) | 0,042 | 0,973 | 0,075 | 2 | 63,8 |
| Regresi logistik class-weighted | 0,164 | 0,933 | 0,082 | 5 | 55,8 |

Keterangan: FN = kasus stroke yang tidak terdeteksi dari 75 kasus; laju peringatan = proporsi dari 1.533 data uji yang ditandai berisiko (false positive berturut-turut 786, 905, dan 785). Confidence interval bootstrap 95% model yang diusulkan: recall 0,973 (0,930–1,000) dan precision 0,075 (0,058–0,091).

Gambar 5. Model klasifikasi risiko stroke: (a) feature importance (gain) model XGBoost, (b) kurva precision-recall pada data uji dengan titik operasi τdet dan τhigh, serta (c) recall, precision, dan F1 terhadap threshold keputusan.

Usia mendominasi model dengan gain 0,502, diikuti IMT (0,086), hipertensi (0,079), jenis kelamin (0,078), glukosa rata-rata (0,076), dan penyakit jantung (0,076), sedangkan status pekerjaan bernilai nol (Gambar 5a). Dominasi usia konsisten dengan epidemiologi klinis stroke, yaitu insidensi berlipat ganda tiap dekade setelah usia 55 tahun (Yousufuddin dan Young, 2019), sedangkan hipertensi merupakan faktor risiko termodifikasi terkuat dengan odds ratio mendekati 3 dan menyumbang sekitar separuh population attributable risk (O’Donnell dkk., 2016). Pada data uji, model mencapai AUC 0,823 dan AP 0,250 terhadap prevalensi 0,049, sekitar lima kali lebih baik daripada tebakan acak (Tabel 4 dan Gambar 5b). Pada threshold deteksi τdet = 0,042, model menemukan 73 dari 75 kasus dengan recall 0,973 (Tabel 5), memenuhi tujuan deteksi dini berupa minimisasi false negative, dengan konsekuensi 905 peringatan palsu dan precision 0,075. Kompromi ini disengaja bagi alat yang peringatannya berlanjut ke asesmen mandiri ABCD2, bukan pengobatan. Pada τhigh = 0,705 (F1 OOF terbaik 0,2946), precision naik menjadi 0,206 dengan recall 0,493, sedangkan pada threshold bawaan 0,5 nilai recall adalah 0,760 (Gambar 5c). Ketiga tingkat risiko tersusun sesuai harapan, yaitu proporsi stroke teramati 0,4% pada tingkat rendah (555 orang, 2 kasus), 4,5% pada tingkat sedang (798 orang, 36 kasus), dan 20,6% pada tingkat tinggi (180 orang, 37 kasus).

Pembobotan kelas terutama membuat titik operasi bawaan dapat digunakan: tanpa pembobotan, model nyaris tidak memprediksi kasus stroke pada threshold 0,5 (recall 0,013), sedangkan model class-weighted mendeteksi 57 dari 75 kasus (recall 0,760, Tabel 4). Metrik pemeringkatan ketiga model relatif setara: AUC model class-weighted (0,823) berselisih kurang dari 0,015 terhadap regresi logistik (0,838), dan confidence interval bootstrap 95% berpasangan dari selisih AUC terhadap kedua model pembanding memuat nol (−0,032 hingga +0,001 serta −0,040 hingga +0,010), sedangkan AP model class-weighted lebih tinggi 0,032 daripada regresi logistik (−0,048 hingga +0,107). Dengan threshold yang disetel untuk mengejar recall sasaran (Tabel 5), model class-weighted mendeteksi 73 dari 75 kasus, berbanding 70 kasus pada kedua model pembanding. Pembobotan kelas karenanya memberikan sensitivitas tinggi tanpa resampling sintetik terhadap data medis, sejalan dengan laporan pada data medis tidak seimbang lainnya (Luo dkk., 2025; Rahim dkk., 2026; Araf dkk., 2024; Hassan dkk., 2025; Almuzadid dan Subhiyakto, 2025).

3.5 Sensitivitas End-to-End terhadap Error Estimasi

Tabel 6. Pengaruh error estimasi PPG terhadap keluaran risiko (100 simulasi; rerata ± SD; τ = τdet)

| Skenario | AUC | AP | Recall | Precision | Tingkat risiko berubah (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masukan bersih | 0,823 | 0,250 | 0,973 | 0,075 | 0,0 |
| Error glukosa saja (σ = 35,6 mg/dL) | 0,820 ± 0,005 | 0,241 ± 0,010 | 0,973 | 0,074 | 2,9 ± 0,3 |
| Error penanda hipertensi saja (27,3% terbalik) | 0,821 ± 0,002 | 0,242 ± 0,010 | 0,973 | 0,075 | 1,2 ± 0,2 |
| Kedua error | 0,818 ± 0,005 | 0,235 ± 0,012 | 0,973 | 0,074 | 3,8 ± 0,4 |

Dua dari sembilan masukan model klasifikasi berasal dari estimasi PPG saat penerapan, yaitu kadar glukosa rata-rata dan penanda hipertensi, sehingga error estimasi yang teramati dipropagasikan ke dalam model klasifikasi. Karena dataset publik tidak memuat tekanan darah, error-nya diwakili melalui penanda hipertensi: penanda dari tekanan darah hasil estimasi sesuai dengan penanda rujukan pada 8 dari 11 relawan (7 dari 9 relawan hipertensi tertandai), dan laju ketidaksesuaian tersebut diterapkan sebagai peluang pembalikan simetris. Dengan error glukosa LOSO penuh (σ = 35,6 mg/dL) digabungkan dengan error penanda hipertensi, AUC berubah dari 0,823 menjadi 0,818, recall pada τdet tetap 0,973, dan hanya 3,8% tingkat risiko yang berubah (Tabel 6), sehingga keluaran peringatan tergolong stabil. Kestabilan ini mencerminkan struktur model: usia dari profil pengguna membawa separuh kepentingan model sehingga tingkat risiko terutama ditentukan oleh data profil, sedangkan masukan turunan PPG berperan sebagai pemodifikasi pelengkap. Melatih model klasifikasi dengan data berisi pengukuran turunan PPG dari populasi sasaran merupakan langkah lanjutan yang wajar.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan ANTARAGA, sistem peringatan dini prarumah sakit yang menghubungkan smartband PPG multi-wavelength, pemrosesan sinyal di server cloud, lima model estimasi parameter fisiologis, dan model klasifikasi risiko stroke XGBoost class-weighted, serta menyampaikan hasilnya kepada keluarga melalui aplikasi mobile dengan latensi di bawah 2 detik. Estimasi BPM sesuai dengan oksimeter jari pada MAE 1,2 BPM, sedangkan akurasi LOSO bersarang kelima model estimasi pada 11 relawan adalah 91,0% (sistolik), 91,4% (diastolik), 76,2% (glukosa), 85,1% (kolesterol), dan 86,2% (asam urat). Model klasifikasi mencapai AUC 0,823 (confidence interval 95% 0,780–0,865) dengan recall 0,973 pada threshold deteksi 0,042, ketiga tingkat risikonya memisahkan proporsi stroke teramati 0,4%, 4,5%, dan 20,6%, serta tingkat risiko hanya berubah pada 3,8% orang ketika error estimasi dipropagasikan ke dalamnya, sehingga tujuan penelitian telah tercapai. Sistem ini ditujukan sebagai alat bantu deteksi dini yang mendorong evaluasi medis, bukan alat diagnosis. Keterbatasan utamanya adalah jumlah relawan yang kecil (n = 11, satu perekaman 10 detik per relawan), satu unit prototipe, penggunaan relawan yang sama untuk memilih sekaligus mengevaluasi model estimasi, model klasifikasi yang dilatih pada data publik tanpa masukan turunan PPG, serta laju peringatan 63,8%. Penelitian lanjutan disarankan merekrut sekurang-kurangnya 30 relawan dengan sesi berulang dan data uji terpisah, termasuk kelompok dengan hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, menambahkan titik pengukuran kedua untuk fitur pulse transit time, mengembangkan personalisasi baseline fisiologis per pengguna, serta memvalidasi model klasifikasi secara prospektif dengan data dari perangkat ini.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) atas pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa 2026, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atas dukungan fasilitas, seluruh relawan yang berpartisipasi dalam pengambilan data, Klinik Parahita Surabaya atas analisis laboratorium, Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas telaah etik (No. 235/EA/KEPK/2026), serta dokter spesialis saraf yang menelaah parameter risiko klinis dan asesmen ABCD2.

6. Daftar Pustaka

Almuzadid, G. dan Subhiyakto, E.R. (2025) ‘Stroke risk classification using the ensemble learning method of XGBoost and random forest’, Journal of Applied Informatics and Computing, 9(3), hlm. 828–837. Tersedia di: https://doi.org/10.30871/jaic.v9i3.9528.

Araf, I., Idri, A. dan Chairi, I. (2024) ‘Cost-sensitive learning for imbalanced medical data: a review’, Artificial Intelligence Review, 57(4), hlm. 80. Tersedia di: https://doi.org/10.1007/s10462-023-10652-8.

Capirossi, C., Laiso, A., Renieri, L., Capasso, F. dan Limbucci, N. (2023) ‘Epidemiology, organization, diagnosis and treatment of acute ischemic stroke’, European Journal of Radiology Open, 11, hlm. 100527. Tersedia di: https://doi.org/10.1016/j.ejro.2023.100527.

Chen, T. dan Guestrin, C. (2016) ‘XGBoost: a scalable tree boosting system’, dalam Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. San Francisco, 13–17 Agustus 2016. New York: Association for Computing Machinery, hlm. 785–794. Tersedia di: https://doi.org/10.1145/2939672.2939785.

fedesoriano (2021) Stroke prediction dataset. Tersedia di: https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/stroke-prediction-dataset (Diakses 7 Juli 2026).

Feigin, V.L., Brainin, M., Norrving, B., Martins, S.O., Pandian, J., Lindsay, P., Grupper, M.F. dan Rautalin, I. (2025) ‘World Stroke Organization: global stroke fact sheet 2025’, International Journal of Stroke, 20(2), hlm. 132–144. Tersedia di: https://doi.org/10.1177/17474930241308142.

Hassan, M., Nasiri, H., Esmaeili, M. dan Dorrigiv, M. (2025) ‘Stroke prediction using synthetic minority over-sampling technique and extreme gradient boosting’, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, hlm. 1–12 (terbit daring lebih awal). Tersedia di: https://doi.org/10.1080/10255842.2025.2570510.

Karolcik, S., Ming, D.K., Yacoub, S., Holmes, A.H. dan Georgiou, P. (2023) ‘A multi-site, multi-wavelength PPG platform for continuous non-invasive health monitoring in hospital settings’, IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, 17(2), hlm. 349–361. Tersedia di: https://doi.org/10.1109/TBCAS.2023.3254453.

Khan, F., Yogendrakumar, V., Lun, R., Ganesh, A., Barber, P.A., Lioutas, V.-A., Vinding, N.E., Algra, A., Weimar, C., Ögren, J., Edwards, J.D., Swartz, R.H., Ois, A., Giralt-Steinhauer, E., Khanevski, A.N., Leng, X., Tian, X., Leung, T.W., Park, H.-K., Bae, H.-J., Kamouchi, M., Ago, T., Verburgt, E., Verhoeven, J., de Leeuw, F.-E., Berghout, B.P., Ikram, M.K., Kostev, K., Whiteley, W., Uehara, T., Minematsu, K., Ildstad, F., Fandler-Höfler, S., Aarnio, K., von Sarnowski, B., Foschi, M., Jing, J., Baik, M., Kim, Y.D., Spampinato, M.D., Hasegawa, Y., Perera, K., Purroy, F., Dutta, D., Yang, X., Lippert, J., Myers, L., Bravata, D.M., Santos, M., Coveney, S. dan Writing Committee for the PERSIST Collaborators (2025) ‘Long-term risk of stroke after transient ischemic attack or minor stroke: a systematic review and meta-analysis’, JAMA, 333(17), hlm. 1508–1519. Tersedia di: https://doi.org/10.1001/jama.2025.2033.

Kim, K.B. dan Baek, H.J. (2023) ‘Photoplethysmography in wearable devices: a comprehensive review of technological advances, current challenges, and future directions’, Electronics, 12(13), hlm. 2923. Tersedia di: https://doi.org/10.3390/electronics12132923.

Lee, J., Kim, M., Park, H.-K. dan Kim, I.Y. (2020) ‘Motion artifact reduction in wearable photoplethysmography based on multi-channel sensors with multiple wavelengths’, Sensors, 20(5), hlm. 1493. Tersedia di: https://doi.org/10.3390/s20051493.

Luo, J., Yuan, Y. dan Xu, S. (2025) ‘Improving GBDT performance on imbalanced datasets: an empirical study of class-balanced loss functions’, Neurocomputing, 634, hlm. 129896. Tersedia di: https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.129896.

Mehta, S., Kwatra, N., Jain, M. dan McDuff, D. (2024) ‘Examining the challenges of blood pressure estimation via photoplethysmogram’, Scientific Reports, 14(1), hlm. 18318. Tersedia di: https://doi.org/10.1038/s41598-024-68862-1.

Melnykova, N., Patereha, Y., Skopivskyi, S., Farion, M., Fedushko, S. dan Drohomyretska, K. (2025) ‘Machine learning for stroke prediction using imbalanced data’, Scientific Reports, 15(1), hlm. 33773. Tersedia di: https://doi.org/10.1038/s41598-025-01855-w.

O’Donnell, M.J., Chin, S.L., Rangarajan, S., Xavier, D., Liu, L., Zhang, H., Rao-Melacini, P., Zhang, X., Pais, P., Agapay, S., Lopez-Jaramillo, P., Damasceno, A., Langhorne, P., McQueen, M.J., Rosengren, A., Dehghan, M., Hankey, G.J., Dans, A.L., Elsayed, A., Avezum, A., Mondo, C., Diener, H.-C., Ryglewicz, D., Czlonkowska, A., Pogosova, N., Weimar, C., Iqbal, R., Diaz, R., Yusoff, K., Yusufali, A., Oguz, A., Wang, X., Penaherrera, E., Lanas, F., Ogah, O.S., Ogunniyi, A., Iversen, H.K., Malaga, G., Rumboldt, Z., Oveisgharan, S., Al Hussain, F., Magazi, D., Nilanont, Y., Ferguson, J., Pare, G. dan Yusuf, S. (2016) ‘Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study’, The Lancet, 388(10046), hlm. 761–775. Tersedia di: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30506-2.

Park, J., Seok, H.S., Kim, S.-S. dan Shin, H. (2022) ‘Photoplethysmogram analysis and applications: an integrative review’, Frontiers in Physiology, 12, hlm. 808451. Tersedia di: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.808451.

Potisopha, W., Vuckovic, K.M., DeVon, H.A., Park, C.G., Phutthikhamin, N. dan Hershberger, P.E. (2023) ‘Decision delay is a significant contributor to prehospital delay for stroke symptoms’, Western Journal of Nursing Research, 45(1), hlm. 55–66. Tersedia di: https://doi.org/10.1177/01939459221105827.

Rahim, A.M.A., Baita, A., Asharudin, F., Ashari, W.M., Hakim, W.R., Putra, A.D., Supriatin, S. dan Pramono, E. (2026) ‘Stroke prediction using data balancing method and extreme gradient boosting’, IAES International Journal of Artificial Intelligence, 15(1), hlm. 655–671. Tersedia di: https://doi.org/10.11591/ijai.v15.i1.pp655-671.

Saito, T. dan Rehmsmeier, M. (2015) ‘The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets’, PLoS ONE, 10(3), hlm. e0118432. Tersedia di: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432.

Smola, A.J. dan Schölkopf, B. (2004) ‘A tutorial on support vector regression’, Statistics and Computing, 14(3), hlm. 199–222. Tersedia di: https://doi.org/10.1023/B:STCO.0000035301.49549.88.

Spampinato, M.D., Covino, M., Passaro, A., Guarino, M., Marziani, B., Ghirardi, C., Ricciardelli, A., Fabbri, I.S., Strada, A., Gasbarrini, A., Franceschi, F. dan De Giorgio, R. (2022) ‘ABCD2, ABCD2-I, and OTTAWA scores for stroke risk assessment: a direct retrospective comparison’, Internal and Emergency Medicine, 17(8), hlm. 2391–2401. Tersedia di: https://doi.org/10.1007/s11739-022-03074-x.

Sutcu, M., Jouda, D., Yildiz, B., Katrib, J. dan Almustafa, K.M. (2025) ‘Predicting stroke risk using machine learning: a data-driven approach to early detection and prevention’, Stroke Research and Treatment, 2025(1), hlm. 2892726. Tersedia di: https://doi.org/10.1155/srat/2892726.

Yousufuddin, M. dan Young, N. (2019) ‘Aging and ischemic stroke’, Aging, 11(9), hlm. 2542–2544. Tersedia di: https://doi.org/10.18632/aging.101931.

Zou, Q., Xie, S., Lin, Z., Wu, M. dan Ju, Y. (2016) ‘Finding the best classification threshold in imbalanced classification’, Big Data Research, 5, hlm. 2–8. Tersedia di: https://doi.org/10.1016/j.bdr.2015.12.001.